Blutgasanalyse

Zweck

Beschreibung der Vorgehensweise, Zuständigkeiten und Regelungen bei der Blutgasanalyse.

#### Geltungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt innerhalb der Medizinischen Klinik II und für das Lungenkrebszentrum Mittelhessen am Standort des UKGM in Gießen.

#### Zuständigkeiten und Beschreibungen

| - Terminvereinbarung | Siehe Standard Lungenfunktion |
| --- | --- |
| - Vorbereitung des Patienten | - Übernahme des Patienten vom Krankentransportdienst - Begrüßung des Patienten, Info an den Patienten über die Durchführung der Blutgasanalyse (Standard unter Belastung) - re. Ohrläppchen mit Finalgonsalbe einreiben (erleichtert die Blutabnahme) und Patienten über die Wärmeentwicklung informieren - Finalgon-Einwirkzeit von mindestens 10 Minuten beachten |
| - Vorbereitung, Geräte, Material | - vor täglicher Inbetriebnahme der Analysatoren Qualitätskontrollen durchführen - bei Beginn neuer Packungseinheit korrekte Eingabe der Chargen-Nr. und Daten-Code-Nr. - Ergebnis der Qualitätskontrolle ausdrucken und dokumentieren - Kalibrierlösungen kontrollieren, evt. Erneuern - 2tägig Proteinentfernungsprogramm durchführen – oder bei Bedarf Material (Ist in Schränken in verschiedenen Räumen nahe der Lungenfunktiongelagert) - Qualichecklösungen - Kalibrierlösungen - Auffangbehälter - Proteinentferner - Einmalgerinnselfänger - Clinitubes - Eichgas - Druckerrollen für ABL - Material zur Neumembranierung - Finalgonsalbe - Glucolet-Stechhilfe und Lanzetten - Kompressen - Hautdesinfektionslösung - Einmalhandschuhe - Pflasterstrip |
| - Ablauf der Untersuchung: | Zuständigkeit ▬►Pflegepersonal - Abdecken der rechten Schulter mit Serviette - Einmalhandschuhe anziehen - Finalgonsalbe mit Alkoholkompresse entfernen - Mit Glucolet-Stechhilfe Ohrläppchen punktieren und Kapillare mit Blut füllen (luftleer) - Punktionsstelle mit Kompresse komprimieren - Blutprobe sofort in betriebsbereiten Analysator einsaugen lassen - Ergebnisse werden angezeigt und ausgedruckt - Befundausdruck wird in Patientenbericht im PC eingegeben. |
| - Nachbereitung des Patienten: | - Ohrläppchen mit Pflaster versehen - Serviette entfernen |
| - Wiederaufbereitung Material: | siehe Punkt 3 |
| - Befunderstellung und Übermittlung: | - Befund von Standard-BGA wird in die Befundung der Ganzkörperplethysmographie übernommen - Befundübermittlung siehe Standard Lungenfunktion - 1 Befund mittels PC wird automatisiert übertragen („Kurven und Werte“) durch Bediener - Ärztliche Beurteilung handschriftlich auf Papier-Ausdruck des Befundes für Patienten aus nicht pneumologischen Abteilungen |